## ALLEGATO A_LOTTO 2
LOTTO 2 | ALLEGATO A "CARATTERISTICHE TECNICHE" per la fornitura di n. 2 apparecchiature portatili di radioscopia con arco a “C” e Flat Panel per applicazioni di CHIRURGIA ORTOPEDICA/NEUROCHIRURGIA/CHIRURGIA UROLOGICA/CHIRURGIA VASCOLARE dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara - Importo a base d'asta complessivo € 240.000 + IVA (292.800,00 con IVA)
Riferimento | Caratteristiche Tecniche | Unità di misura | Operatore | Valore soglia minima | Criterio di valutazione | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione caratteristiche prodotti offerti (a cura della ditta offerente) | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina (a cura della ditta offerente)
0 | DATI IDENTIFICATIVI
0.1 | Fabbricante | [5 empty] | Indicare la ragione sociale del fabbricante
0.2 | Fornitore | [5 empty] | Indicare la ragione sociale del fornitore
0.3 | Modello | [5 empty] | Indicare il nome del modello offerto
0.4 | Codice CND | [5 empty] | Indicare la classe secondo Classificazione Nazionale Dispositivi
0.5 | Identificativo di registrazione BD/RDM | [5 empty] | Indicare il codice identificativo di registrazione nella Banca Dati/Repertorio Dispositivi Medici
0.6 | Anno di prima immissione sul mercato nazionale/Versione | [5 empty] | Indicare quanto richiesto
0.7 | Numero di installazioni in Italia e nella Comunità Europea | [5 empty] | Indicare quanto richiesto
0.8 | Numero di installazioni in Italia nell'ultimo anno | [5 empty] | Indicare quanto richiesto
0.9 | Conformità Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e s.m.i. (Direttiva 2007/47/CE) e/o MDR 2017/745 |  |  | SI |  |  | Allegare il certificato di conformità in corso di validità, con evidenza della classe di rischio e dell'ente notificato
0.10 | Conformità Norme tecniche di settore: | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0.10.1 | CEI EN 60601-1 “Norme generali per la sicurezza”
0.10.2 | CEI EN 60601-1-3 "Prescrizioni generali per la radioprotezione"
0.10.3 | CEI EN 60601-2-7 "Sicurezza generatore radiologici di alta tensione"
0.10.4 | CEI EN 60601-2-28 "Sicurezza complessi radianti a raggi x"
0.10.5 | CEI ENE 60601-1 1 "Sicurezza sistemi elettromedicali"
1 | GENERATORE RX
1.1 | Generatore ad alta frequenza, di potenza adeguata al tipo di applicazioni ed ai carichi di lavoro | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Descrivere sinteticamente le caratteristiche dl generatore
1.2 | Potenza nominale | kW | >= | 15 | Valutazione |  | Indicare il valore della potenza nominale del generatore
1.3 | Modalità di lavoro radiografica | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Indicare la presenza della modalità di lavoro radiografica
1.3.1 | Tensione impiegata in radiografia | kV |  |  | Valutazione |  | Indicare il range dei kV in grafia
1.3.2 | Corrente impiegata in radiografia | mA |  |  | Valutazione |  | Indicare il range dei mA in grafia
1.3.3 | mAs impiegati in radiografia | mAs |  |  | Valutazione |  | Indicare il range dei mAs in grafia
1.4 | Modalità di lavoro floroscopica | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Indicare la presenza della modalità di lavoro fluoroscopica e specificare la tipologia (continua, pulsata, altro)
1.4.1 | Disponibilità di fluoroscopia pulsata | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Indicare la presenza della tipologia richiesta
1.4.2 | Numero di esposizioni al secondo durante fluoroscopia pulsata | range, frame/s |  |  | Massimizzazione |  | Precisare il numero di esposizioni al secondo garantite e la durata delle sequenze
1.4.3 | Tensione impiegata in fluoroscopia | kV |  |  | Valutazione |  | Indicare il range dei kV in scopia
1.4.4 | Corrente impiegata in fluoroscopia | mA |  |  | Valutazione |  | Indicare il range dei mA in scopia
1.5 | Dotazione sistema di controllo automatico di esposizione con tutte le modalità di ripresa, con adattamento automatico del campo di misura all’anatomia in esame | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Specificare la presenza di sistemi di controllo automatico di esposizione e fornire una breve descrizione
1.6 | Altre caratteristiche di rilievo e miglioramento rispetto ai requisiti sopra indicati | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
2 | COMPLESSO RADIOGENO
2.1 | Tipologia anodo | Tipologia | = | Rotante | Valutazione |  | Indicare la tipologia di anodo impiegata (fisso o rotante)
2.2 | Capacità termica anodica | kHU |  |  | Massimizzazione |  | Specificare il valore della capacità termica anodica
2.3 | Capacità termica del complesso radiogeno | kHU |  |  | Massimizzazione |  | Specificare il valore della capacità termica del complesso radiogeno
2.4 | Dissipazione termica anodica | kHU/min |  |  | Massimizzazione |  | Indicare il valore di dissipazione termica anodica
2.5 | Dissipazione termica del complesso radiogeno | kHU/min |  |  | Massimizzazione |  | Indicare il valore di dissipazione termica del complesso radiogeno
2.6 | Raffreddamento del tubo per esposizioni prolungate | Tipo | = | liquido oppure aria | Valutazione |  | Indicare e descrivere il sistema di raffreddamento del tubo
2.7 | Dispositivi di sicurezza con allarme per surriscaldamento del complesso radiogeno | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione dei dispositivi di sicurezza per surriscaldamento del complesso radiogeno
2.8 | Numero e dimensione macchie focali | numero, mm |  |  | Valutazione |  | Indicare il numero di macchie focali e le corrispondenti dimensioni
2.9 | Sistema di collimazione del fascio a campi multipli | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Descrivere la tipologia e le caratteristiche dei collimatori
2.10 | Altre caratteristiche di rilievo e miglioramento rispetto ai requisiti sopra indicati | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
3 | SISTEMA DI FORMAZIONE E GESTIONE DELL'IMMAGINE
3.1 | Tipologia di detettore d'immagini | Tipologia | = | Detettore Flat panel | Valutazione |  | Descrivere brevemente le caratteristiche dell'intensificatore di brillanza
3.2 | Dimensione massima del campo di acquisizione | cm x cm | >= | 30 x 30 | Massimizzazione |  | Indicare la dimensione massima del campo di acquisizione
3.3 | Matrice di acquisizione | pixel x pixel | >= | 1200 X 1200 | Massimizzazione |  | Indicare le caratteristiche della matrice, inclusa la profondità di acquisizione
3.4 | Dimensione del pixel | µm |  |  | Minimizzazione |  | Specificare le dimensioni del pixel
3.5 | Tecnologia detettore | a-Si/CMOS |  |  | Valutazione |  | Indicare e descrivere la tecnologia di costruzione del detettore
3.6 | Calibrazione automatica | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
3.7 | Griglia antidiffusione o sistema sw equivalente | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
3.8 | Sistema di puntamento ottico tramite laser integrato | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Descrivere sinteticamente le caratteristiche del sistema di puntamento ottico tramite laser
3.9 | Altre caratteristiche di rilievo e miglioramento rispetto ai requisiti sopra indicati | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
4 | STATIVO E GEOMETRIA
4.1 | Arco a C perfettamente bilanciato con ampie possibilità di posizionamento rispetto al paziente, dotato di ottima manovrabilità e massima stabilità | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Descrivere brevemente l'arco a C, la sua geometria, le caratteristiche di manovrabilità e flessibilità di posizionamento
4.2 | Stativo monoplanare multidirezionale | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Descrivere le caratteristiche dello stativo
4.3 | Ampio spazio libero tra tubo RX e detettore per l'accessibilità del paziente | cm | >= | 75 | Massimizzazione |  | Indicare la distanza tra tubo RX e detettore
4.4 | Ampia profondità dell'arco | cm |  |  | Massimizzazione |  | Indicare il valore di profondità dell'arco
4.5 | Dotato di ingombro ridotto (larghezza x altezza x profondità) | cm x cm x cm |  |  | Valutazione |  | Indicare le dimensioni complessive per valutare l'ingombro sia nella massima estensione che in posizione di parcheggio
4.6 | Presenza sensori anti collisione | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione |  | Indicare se sono presenti i sensori anti collisione e descriverne il funzionamento
4.7 | Sistema di blocco dello stativo nella posizione impostata | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione |  | Indicare se presente il sistema di blocco stativo e descrivere brevemente la sua funzione
4.8 | Tipologia movimentazione | Tipologia | = | Manuale, ad eccezione dell'escursione verticale | Valutazione |  | Elencare e descrivere i tipi di movimentazioni previsti. Specificare anche se l'apparecchio offerto è dotato di una o più movimentazioni di tipo motorizzato
4.9 | Rotazione centrale (tipo pivot) | ° (gradi) | = | 360 | Valutazione |  | Descrivere il movimento di rotazione centrale dell’arco (ampiezza massima, range, minimo step di incremento)
4.10 | Rotazione orbitale | ° (gradi) | >= | 120 | Massimizzazione |  | Descrivere il movimento di rotazione orbitale dell’arco (ampiezza massima, range, minimo step di incremento)
4.11 | Rotazione intorno all'asse verticale | ° (gradi) | >= | 20 | Massimizzazione |  | Descrivere il movimento di rotazione intorno all'asse verticale dell’arco (ampiezza massima, range, minimo step di incremento)
4.12 | Escursione orizzontale | cm | >= | 25 | Massimizzazione |  | Descrivere il movimento di traslazione orizzontale dell'arco (ampiezza massima, minimo step di incremento)
4.13 | Escursione verticale | range, cm |  |  | Valutazione |  | Descrivere il movimento di traslazione verticale dell'arco(ampiezza massima, minimo step di incremento)
4.14 | Movimenti completamente bilanciati | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Indicare se i movimenti dell'apparecchio sono completamente bilanciati e fornire breve descrizione
4.15 | Dotato di ruote per il trasporto con freno di stazionamento | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Indicare e descrivere brevemente le caratteristiche di mobilità dell'apparecchio
4.16 | Design e costruzione che agevoli la pulizia e garantisca la massima igienicità | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
4.17 | Sistema di blocco della movimentazione, in grado di garantire stabilità durante l'acquisizione | Tipologia |  |  | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
4.18 | Altre caratteristiche di rilievo e miglioramento rispetto ai requisiti sopra indicati | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
5 | UNITA' DI CONTROLLO E INTERFACCIA UTENTE
5.1 | Dotazione di unità di comando con interfaccia utente semplice ed intuitiva | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione dell'unità di comando e dell'interfaccia utente
5.2 | Gestione della movimentazione dell'arco | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Indicare le principali funzioni accessibili dall'unità di comando e relative alla movimentazione dell'arco
5.3 | Accesso a tutte le funzioni e protocolli di acquisizione e post processing | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Indicare le principali funzioni accessibili dall'unità di comando e relative all'acquisizione e post processing delle immagini
5.4 | Disposizione dell'unità di controllo su arco a C, stazione di visualizzazione o tavolo operatorio | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Descrivere il posizionamento della/e unità di comando
5.5 | Pedaliera per attivare le esposizioni | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione della pedaliera
5.6 | Pulsante raggi dotato di cavo | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione del pulsante raggi
5.7 | Segnalazione di allarme per malfunzionamento | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione delle tipologie di malfunzionamenti segnalati
5.8 | Altre caratteristiche di rilievo e miglioramento rispetto ai requisiti sopra indicati | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
6 | STAZIONE DI VISUALIZZAZIONE
6.1 | Stazione mobile di visualizzazione su ruote | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione della workstation di visualizzazione
6.2 | Doppio monitor medicale LCD di cui uno dedicato alla visualizzazione delle immagini dal vivo ed uno per le immagini risultato di elaborazione o provenienti da altre modalità | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Descrivere la tipologia di monitor forniti, la relativa risoluzione, i parametri di luminosità e contrasto.
6.3 | Dimensioni monitor | pollici | >= | 19 | Massimizzazione |  | Indicare la dimensione dei monitor
6.4 | Possibilità di movimentazione monitor e regolazione posizionamento | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Descrivere i meccanismi di movimentazione e regolazione posizionamento
6.5 | Dotazione di uscite video digitali per collegamento ad altri monitor disponibili in sala | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Indicare il numero e la tipologia di uscite video digitali
6.6 | Altre caratteristiche di rilievo e miglioramento rispetto ai requisiti sopra indicati | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali ulteriori caratteristiche tecniche di rilievo
7 | ACQUISIZIONE/ELABORAZIONE IMMAGINI
7.1 | Dotazione di funzionalità mirate all’ottimizzazione dell’immagine, con regolazione automatica di luminosità e contrasto e alla riduzione di dose per pazienti ed operatori | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Descrivere sinteticamente gli strumenti di ottimizzazione dell'immagine e riuzione di dose per pazienti ed operatori
7.2 | Regolazione manuale e automatica dei parametri di esposizione | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Indicare le modalità di regolazione dei parametri di esposizione
7.3 | Memorizzazione, visualizzazione e modalità Last Image Hold (LIH) | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione della modalità LIH
7.4 | Programmazione dei protocolli di acquisizione in base all'organo in esame | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Elencare e descrivere i programmi anatomici disponibili
7.5 | Modalità di acquisizione pediatrica | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
7.6 | Completo di pacchettI software specifici per le applicazioni cliniche di destinazione | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione dei pacchetti software dedicati alle applicazioni cliniche di destinazione (ad eccezione dell'ambito vascolare trattato al punto successivo) e le funzioni disponibili
7.7 | Completo di pacchetto software dedicati ad applicazioni vascolari addominali, toraciche e periferiche, con funzioni di misura e marker, Sottrazione Digitale delle Immagini (DSA), Massima Opacità (MSA) e Roadmapping | Si, No se Si descrivere | = | SI, in uno dei due apparecchi | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione dei pacchetti software dedicati alle applicazioni vascolari e le funzioni disponibili
7.8 | Programma di elaborazione delle immagini che preveda: la possibilità di inserire annotazioni, contrast and brightness, noise reduction, edge enhancement, image reversal, greyscale optimisation, zoom and pan | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione delle funzioni di elaborazione delle immagini
7.9 | Algoritmo per la riduzione di artefatti dovuti a componenti metallici | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione |  | Indicare la presenza o meno della funzione richiesta e fornire una breve descrizione
7.10 | Dotazione di sistema per la rilevazione e documentazione della dose erogata al paziente secondo quanto previsto dalla normativa di radioprotezione (secondo D.lgs. 101/2020 e s.m.i.) | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione del sistema per la rilevazione e documentazione della dose erogata al paziente
7.11 | Dispositivo per la visualizzazione del prodotto dose per area e del tempo complessivo di scopia | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
7.12 | Altre caratteristiche di rilievo e miglioramento rispetto ai requisiti sopra indicati | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
8 | ARCHIVIAZIONE IMMAGINI E CONNETTIVITA'
8.1 | Capacità di memorizzazione interna di immagini con matrice piena di acquisizione ed elaborazione delle immagini | Num. Immagini |  |  | Massimizzazione |  | Indicare numero e dimensioni delle immagini memorizzabili
8.2 | Porta USB e di rete LAN Ethernet | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Indicare il numero di porte USB e di rete LAN presenti
8.3 | Dotazione di masterizzatore CD/DVD | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione |  | Indicare la presenza di masterizzatore CD/DVD
8.4 | Dotazione di stampante formato A4 | Si, No se Si descrivere | = | SI, in uno dei due apparecchi | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
8.5 | Interfaccia DICOM 3.0 con le seguenti funzionalità per integrazione con i sistemi RIS-PACS aziendali | Service Classes | >= | Print Storage Modality Worklist (MWL) Radiation Dose Structured Report (SR) | Valutazione |  | Indicare la presenza della funzionalità DICOM e le service class supportate. Allegare anche il DICOM Conformance Statement.
8.6 | Trasferimento dato dosimetrico ai sistemi RIS-PACS aziendali | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Descrivere la modalità di trasferimento del dato dosimetrico ai sistemi RIS-PACS aziendali
8.7 | Altre caratteristiche di rilievo e miglioramento rispetto ai requisiti sopra indicati | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
9 | CONSEGNA, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA TECNICA
9.1 | Prova clinica presso la Piastra Operatoria dell'Ospedale di Cona | Si, No se Si descrivere | = | SI | OBBLIGATORIA |  | Indicare la disponibilità alla fornitura di un'unità per la prova clinica. In assenza di tale disponibilità, l'offerta tecnica presentata NON sarà ammessa alla valutazione qualitativa.
9.2 | Consegna, installazione, messa in funzione a regola d'arte e collaudo funzionale dalla data dell'ordine entro | Giorni solari | <= | 60 | Minimizzazione |  | Fornire adeguato cronoprogramma con evidenza dei tempi relativi ad ogni fase
9.3 | Durata garanzia | Mesi | >= | 12 | Massimizzazione |  | Indicare la durata del periodo di garanzia
9.4 | Tipologia garanzia | Tipologia | = | Full risk, ON SITE | Valutazione |  | Indicare la tipologia di assistenza compresa in garanzia con descrizione della rete di assistenza tecnica (sedi, numero tecnici, …)
9.5 | Numero interventi compresi in garanzia | Numero | = | Illimitato | Valutazione |  | Indicare il numero di interventi compresi in garanzia
9.6 | Tempi di intervento a partire dalla chiamata | Ore lavorative | <= | 8 | Minimizzazione |  | Indicare i tempi di intervento previsti in regime di garanzia
9.7 | Tempi di risoluzione guasto | Giorni lavorativi | <= | 3 | Minimizzazione |  | Indicare i tempi di risoluzione previsti in regime di garanzia
9.8 | Eventuale fornitura di muletto in caso di riparazioni prolungate | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione |  | Indicare quanto richiesto
9.9 | Visite annuali di manutenzione programmata incluse durante il periodo di garanzia | Numero | >= | 1 | Max |  | Indicare il numero di visite di manutenzione programmata previste in garanzia e fornire il relativo protocollo delle attività
9.10 | Installazione aggiornamenti compresa in garanzia | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Indicare la disponibilità all'installazione degli aggiornamenti compresi in garanzia
9.11 | Formazione compresa in garanzia, finalizzata sia all'avvio del sistema sia alla comprensione e corretto utilizzo degli aggiornamenti eseguiti | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Allegare una proposta di piano formativo con il programma dettagliato degli argomenti trattati
9.12 | Contratto di manutenzione post garanzia con medesime condizioni richieste durante il periodo di garanzia | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una proposta di contratto post garanzia
9.13 | Costo contratto di manutenzione annuale post garanzia espresso in percentuale sul prezzo offerto dell'apparecchiatura (condizione valida per 5 anni) | % | <= | 10 | Valutazione |  | Quantificare il costo del contratto post garanzia in percentuale rispetto al prezzo dell'apparecchiatura
Allegare schede tecniche e depliant dei prodotti proposti in lingua italiana

## Punteggi
LOTTO 2 | DISTRIBUZIONE PUNTEGGI VALUTAZIONE QUALITA'
Riferimento | Caratteristiche Tecniche | Punteggio Max
1 | GENERATORE RX | 7
2 | COMPLESSO RADIOGENO | 7
3 | SISTEMA DI FORMAZIONE E GESTIONE DELL'IMMAGINE | 9
4 | STATIVO E GEOMETRIA | 8
5 | UNITA' DI CONTROLLO E INTERFACCIA UTENTE | 6
6 | STAZIONE DI VISUALIZZAZIONE | 6
7 | ACQUISIZIONE/ELABORAZIONE IMMAGINI | 9
8 | ARCHIVIAZIONE IMMAGINI E CONNETTIVITA' | 4
9 | CONSEGNA, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA TECNICA | 6
| TOTALE | 62
PROVA CLINICA (*) La prova clinica è finalizzata alla valutazione sul campo delle specifiche riportate in Allegato A, selezionando quelle rilevabili e significative dal punto di vista degli utilizzatori. In particolare saranno oggetto di valutazione le seguenti voci:
- Qualità immagine nei diversi distretti anatomici e per diverse specialità: contrasto, luminosità e scala dei grigi; campo di vista adeguato al distretto; n. d’ingrandimenti immagine; sistemi per la riduzione del rumore.
- Movimentazione dell'apparecchio: ingombro; sistemi di blocco movimenti (leve flip-flop bilaterali, monolaterale, blocco ad avvitamento, a tiro); facilità di movimentazione (leggerezza; stabilità; manovrabilità); escursione verticale; escursione orizzontale; caratteristiche generali del sistema (assemblaggio, facilità di pulizia, sistemi di cablaggio).
- Unità di comando: sensibilità touch screen; qualità del laser di puntamento.
-Interfaccia utente: intuitività del software; velocità d’acquisizione immagine; velocità nel richiamare immagini già archiviate; disponibilità programmi di acquisizione.
- Altre caratteristiche di rilievo evidenziate durante la prova
| TOTALE PROVA CLINICA | 8
| TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO QUALITA' | 70

## Istruzioni per la compilazione
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A
COLONNA A | COLONNA B | COLONNA C | COLONNA D | COLONNA E | COLONNA F | COLONNA G | COLONNA H | COLONNA I | COLONNA J
Riferimento | Caratteristiche Tecniche | Punteggio | Unità di misura | Operatore | Valore soglia minima | Criterio di valutazione | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione caratteristiche prodotti offerti (a cura della ditta offerente) | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina (a cura della ditta offerente)
N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono inseriti i numeri progressivi delle sezioni riportate | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrate le informazioni e le caratteristiche tecniche richieste | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicati i punteggi massimi attribuibili a ciascuna categoria | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicate le unità di misura (n.a. = non applicabile) | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. E' indicato l'operatore logico matematico riferito al valore minimo richiesto (colonna F) | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrati i requisiti di minima richiesti per la corrispondente voce descritta nella colonna B (se non valorizzato, si tratta di un requisito non soggetto a soglia minima) | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrati i criteri di valutazione delle caratteristiche in possesso dell'apparecchiatura offerta: 'massimizzazione' e 'minimizzazione' se il valore minimo richiesto è numerico, 'valutazione' se tale valore non è numerico | Da compilare da parte della ditta. Compilare secondo quanto specificato nella colonna F | Da compilare da parte della ditta descrivendo la caratteristica posseduta dal prodotto offerto in relazione a quella richiesta nella colonna B secondo i suggerimenti riportati nella stessa colonna I | Da compilare da parte della ditta. Specificare il documento tecnico o i documenti tecnici con relativo riferimento di pagina/e, in cui è descritto il requisito indicato