QUESTIONARIO TECNICO

Il presente questionario tecnico deve essere debitamente compilato dal Concorrente in ogni sua parte

Lotto n°1 MICOBATTERI

Sistemi diagnostici di ultima generazione comprensivi di strumentazione, terreni, supplementi, calibratori, controlli, materiale di consumo, assistenza tecnica e tutto ciò che è necessario per l’esecuzione di esami colturali ed antibiogrammi in automazione

| DETERMINAZIONI PREVISTE | N° anno |
| --- | --- |
| Esame colturale per la ricerca di micobatteri su materiali vari | 2.000 |
| Esame colturale per la ricerca di micobatteri su sangue | 100 |
| Antibiogramma per ceppi di Mycobacterium tuberculosis | 100 |

| Requisiti indispensabili Le caratteristiche sotto elencate rappresentano criteri indispensabili e la loro mancanza totale o parziale deve intendersi a pena di esclusione | SI/NO |
| --- | --- |
| - Sistema per incubazione e rilevazione della crescita dei micobatteri in coltura da materiali biologici vari e da sangue |  |
| - Analisi automatizzata e non presidiata di colture mediante tecnologia a fluorescenza non invasiva e non radiometrica |  |
| - Notifica immediata di risultati positivi |  |
| - Possibilità di esecuzione di antibiogramma in automazione con antibiotici di prima linea (SIRE e pirazinamide) per M. tuberculosis |  |
| - Interfacciamento bidirezionale con il LIS del laboratorio DNLab (Dedalus) |  |

| Requisiti oggetto di valutazione I dati dovranno risultare chiaramente nella documentazione tecnica allegata all’offerta in lingua italiana | PUNTI | Indicazione della documentazione prodotta dove poter riscontrare il requisito |
| --- | --- | --- |
| - Minimo livello di intervento da parte dell’utilizzatore | 10 |  |
| - Possibilità di lettura manuale delle provette mediante transilluminatore ad ultravioletti o lampada di Wood | 20 |  |
| - Provette con tappo a vite | 20 |  |
| - Possibilità di esecuzione di antibiogramma con antibiotici di seconda linea per M. tuberculosis | 20 |  |

Lotto n°2 IDENTIFICAZIONI, ANTIBIOGRAMMI, EMOCOLTURE

Sistemi diagnostici di ultima generazione comprensivi di strumentazione automatica, reagenti, calibratori, controlli, materiali di consumo, assistenza tecnica e tutto ciò che è necessario per:

- Identificazione mediante spettrometria di massa con tecnica MALDI-ToF,

- Identificazione biochimica e antibiogramma

- Identificazione di patogeni mediante PCR

- Incubazione e rilevazione della crescita batterica nelle colture di sangue e altri liquidi biologici

L’offerta deve prevedere un sistema informatico in grado di gestire tutte le apparecchiature offerte con un'unica interfaccia, di gestire la scheda del paziente e permettere l’esecuzione di studi statistici e di ripartizione.

Tutti gli strumenti offerti devono essere interfacciati bidirezionalmente con il LIS del laboratorio (DNLab  Dedalus)

| Determinazioni previste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Identificazione in spettrometria di massa con tecnica MALDI-ToF |  |  | N° anno |
| Identificazioni di batteri e miceti |  |  | 50.000 |
| Identificazione di funghi filamentosi |  |  | 400 |
| Identificazioni di Nocardiae e Micobatteri |  |  | 200 |
| - Identificazione biochimica e antibiogramma |  |  | N° anno |
| Identificazione biochimica in automazione: |  |  |  |
| - Gram negativi |  |  | 800 |
| - Gram positivi |  |  | 500 |
| - Miceti comuni |  |  | 120 |
| - Anaerobi |  |  | 260 |
| - Neisserie, emofili, corynebatteri, campylobacter e altri germi difficili |  |  | 80 |
| Antibiogrammi in automazione |  |  |  |
| - Gram negativi |  |  | 18.000 |
| - Gram positivi |  |  | 7.000 |
| - Miceti comuni |  |  | 500 |
| Antibiogrammi con metodo di brodo-microdiluizione in piastra |  |  |  |
| - Batteri gram positivi e gram negativi |  |  | 1000 |
| - Miceti |  |  | 1000 |
| - Anaerobi |  |  | 1000 |
| - Micobatteri anche non tubercolari a rapida e lenta crescita |  |  | 100 |
| Strisce con gradiente di antibiotico per la determinazione delle MIC |  |  | 1500 |
| Dischetti per antibiogramma manuale secondo Kirby Bauer |  |  | 1000 |
| Test manuali per conferma fenotipica della resistenza ai carbapenemi |  |  | 600 |
| - Identificazione di patogeni in PCR per diagnostica rapida sindromica |  |  | N° anno |
| Diagnosi meningiti encefaliti |  |  | 120 |
| Diagnosi polmoniti |  |  | 210 |
| Diagnosi di infezioni gastrointestinali |  |  | 100 |
| Identificazione rapida di patogeni da emocolture positive |  |  | 120 |
| - Incubazione e rilevazione della crescita batterica nelle colture di sangue e di altri liquidi biologici |  |  |  |
| Materiale richiesto | Q.tà anno | Q.tà anno | Q.tà anno |
|  | Cona | Cento | Lagosanto |
| Flaconi per aerobi e miceti | 21.000 | 2.000 | 4.000 |
| Flaconi per anaerobi | 21.000 | 2.000 | 4.000 |
| Flaconi pediatrici | 1.200 |  |  |
| Flaconi per controllo sterilità delle sacche piastriniche per aerobi | 600 |  |  |
| Flaconi per controllo sterilità delle sacche piastriniche per anaerobi | 600 |  |  |
| Sistema di sicurezza per il prelievo senza linea ematica | 21.000 | 2.000 | 4.000 |
| Aghi sterili per subcoltura | 8.000 |  |  |

| Requisiti indispensabili Le caratteristiche sotto elencate rappresentano criteri indispensabili e la loro mancanza totale o parziale deve intendersi a pena di esclusione |  |
| --- | --- |
| - Identificazione in spettrometria di massa con tecnica MALDI-ToF | SI/NO |
| - Spettrometro di massa con tecnica MALDI-ToF, in grado di identificare batteri e miceti, da colonie e da terreni di coltura liquidi, di essere interfacciato agli strumenti per l’esecuzione dell’antibiogramma e di permettere la gestione del paziente su unica scheda |  |
| - Integrazione dei risultati dell’identificazione con MALDI-ToF con quelli dell’antibiogramma in un unico software |  |
| - Utilizzo di un sistema di estrazione in grado di garantire elevata affidabilità nell’identificazione dei microrganismi riducendo la percentuale delle ID ambigue |  |
| - Possibilità di operare da almeno tre differenti postazioni di preparazione in contemporanea per gestire simultaneamente i campioni con identificazione in spettrometria di massa e antibiogramma |  |
| - Marcatura CE-IVD dell’intero sistema (strumento, reattivi e database) |  |
| - Strumento da banco |  |
| - Identificazione biochimica e antibiogramma | SI/NO |
| - Sistemi automatici di ultima generazione per l’identificazione di batteri, miceti e germi difficili mediante prove biochimiche e per l’esecuzione di antibiogrammi per gram-positivi gram-negativi e lieviti, con potenzialità analitica adeguata ai test richiesti, collegati in rete tra loro e interfacciabili con il LIS del laboratorio |  |
| - Sistema di back-up strumentale con caratteristiche analitiche identiche allo strumento principale |  |
| - Pannelli per identificazione separati da quelli per antibiogramma |  |
| - Pannelli pronti all’uso senza aggiunta di reattivi ausiliari |  |
| - Caricamento in continuo dei campioni |  |
| - Identificazione dei campioni mediante codici a barre in uso nel laboratorio |  |
| - I risultati dei test di sensibilità devono essere espressi in MIC (ogni pozzetto deve contenere concentrazioni reali dell’antibiotico in studio) |  |
| - Sistema ESPERTO in grado di: - applicare le regole di interpretazione della sensibilità agli antibiotici pubblicate nei documenti EUCAST o CLSI facilmente aggiornabile al più recente documento rilasciato dai citati organismi - rilevare i principali meccanismi di resistenza batterica (MRSA, VRE, ESBL, Carbapenemasi, ecc…) - verificare la congruità delle MIC rilevate nell’antibiogramma con germi identificati |  |
| - Fornitura di ceppi di riferimento ATCC previsti per il controllo di qualità interno dei pannelli proposti |  |
| - Sistema di back up metodologico basato su tecnologia differente rispetto alla principale con metodo di brodo-microdiluizione in piastra per l’esecuzione di: - test di sensibilità su batteri esigenti, miceti e micobatteri non tubercolari, - conferma MIC e saggio di molecole particolari non testabili sul sistema automatico principale - il sistema deve prevedere in automatico la dispensazione e la lettura delle piastre . |  |
| - l’offerta deve comprendere tutte le strisce con gradiente di antibiotico e dischetti disponibili a listino. |  |
| - Identificazione di patogeni in PCR per diagnostica rapida sindromica | SI/NO |
| - Sistema per diagnostica rapida in PCR |  |
| - Rilevazione di target multipli di acidi nucleici direttamente da flaconi positivi di emocoltura o altri liquidi biologi (liquido cefalo rachidiano, broncolavaggio, espettorato). |  |
| - Processo completamente automatizzato senza intervento dell’operatore per le fasi di estrazione, amplificazione e rilevazione |  |
| - Sistema automatizzato con rilevazione PCR multiplex in singola cartuccia |  |
| - Cartucce monotest comprensive di reagenti e controlli interni dell’intero processo |  |
| - Elaborazione completamente automatica dei risultati con interpretazione finale e produzione di report |  |
| - Software per elaborazioni statistiche |  |
| - Incubazione e rilevazione della crescita batterica nelle colture di sangue e di altri liquidi biologici | SI/NO |
| - Il sistema deve comprendere n. 4 strumenti da installare: 1 Cona (AOUFE) settore urgenze Laboratorio Analisi 1 Cona (AOUFE) Sezione Microbiologia 1 Cento (AUSLFE) 1 Lagosanto (AUSLFE) |  |
| - Sistema principale (presidio di Cona,) costituito da 2 strumenti completamente automatici, walk away, di ultima generazione con capacità minima di almeno 400 flaconi ciascuno |  |
| - Per i presidi di Cento e Lagosanto strumenti di ultima generazione, con capacità minima adeguata ai carichi di lavoro almeno 120 flaconi |  |
| - Sistema di lettura non invasivo |  |
| - Flaconi pronti all’uso contenenti sostanze per la neutralizzazione dei principali antibiotici (escluso il carbone) per consentire l’isolamento di microrganismi in pazienti sottoposti a terapia antibiotica e identificazione mediante spettrometria di massa |  |
| - Sistemi provvisti di software gestionale che permetta l’interfacciamento con l’host computer e controllo remoto dei flaconi |  |
| - Flaconi validati per colture di liquidi biologici diversi dal sangue e per colture di sterilità di sacche piastriniche a basso contenuto di leucociti |  |
| - Segnalazione immediata della positività |  |
| - Identificazione dei campioni tramite codice a barre |  |
| - Tracciabilità dei singoli campioni in macchina |  |
| - Flaconi in plastica/policarbonato |  |
| - Stabilità dei flaconi per non meno di 6 mesi, alla luce |  |
| - Allestimento delle subcolture e dei preparati per l’esame microscopico tramite dispositivi di sicurezza |  |
| - Sistema di prelievo e riempimento flaconi a circuito chiuso totalmente compatibile con sistemi di prelievo sottovuoto tipo vacutainer anche tramite farfalla e cannula |  |
| - Possibilità di modifica del tempo d’ incubazione |  |
| - Capacità di memoria almeno 12 mesi |  |
| Sistema informatico | SI/NO |
| - Piattaforma informatica per la gestione completa del settore di Microbiologia che coordini tutte le strumentazioni previste nel lotto e il sistema di semina e lettura piastre automatico presente in laboratorio. Collegamento bidirezionale con il LIS per acquisizione delle richieste e invio dei risultati. |  |
| - Sistema in grado di consentire - Integrazione dei risultati dell’identificazione con MALDI-ToF con quelli dell’antibiogramma - Unica interfaccia software per tutte le strumentazioni offerte - Gestione scheda paziente - Funzionamento anche in totale autonomia dal LIS con la possibilità di gestire i flussi di lavoro in particolare: stampa etichette barcodate e liste di lavoro da postazioni di lavoro indipendenti (minimo 16) - Studio dell’epidemiologia: rilevazione delle infezioni nuove e dei batteri multiresistenti, compresa analisi epidemiologica delle infezioni e delle resistenze batteriche, rilevazione e monitoraggio dei microrganismi “alert” con possibilità di invio automatico e in "tempo reale" delle informazioni sui dati rilevati, tramite mail e/o sms. |  |

| Requisiti oggetto di valutazione I dati dovranno risultare chiaramente nella documentazione tecnica allegata all’offerta in lingua italiana |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Identificazione mediante spettrometria di massa con tecnica MALDI-ToF | PUNTI | Indicazione della documentazione prodotta dove poter riscontrare il requisito |
| - Identificazione di funghi filamentosi e muffe, nocardia e micobatteri (kit validati CE/IVD) | 3 |  |
| - Matrice pronta all’uso e stabile alla luce | 2 |  |
| - Tracciabilità delle piastrine preparate per l’identificazione dei ceppi batterici | 2 |  |
| - Caricamento in continuo dei campioni | 5 |  |
| - Identificazione biochimica e antibiogramma | PUNTI | Indicazione della documentazione prodotta dove poter riscontrare il requisito |
| - Riempimento automatico a bordo macchina dei pannelli di identificazione biochimica e antibiogramma | 5 |  |
| - Identificazione in totale automazione anche di germi difficili (anaerobi, listerie, corinebatteri, emofili, neisserie, campylobacter) | 2 |  |
| - Possibilità di evidenziare fenotipi di resistenze mediante analisi della distribuzione dei valori di MIC e di dedurre la categoria di sensibilità anche per antibiotici non saggiati | 2 |  |
| - Esecuzione delle identificazioni batteriche e antibiogrammi in tempo rapido, nonché identificazione dei lieviti e lettura dell’antimicogramma | 3 |  |
| - Pannelli e materiale da smaltire di peso e volume ridotto (specificare peso e volume rapportata a 1000 pannelli/card) | 4 |  |
| - Scarico automatico delle card/micropiastre al termine dell’analisi | 3 |  |
| - Identificazione di patogeni in PCR per diagnostica rapida sindromica | PUNTI | Indicazione della documentazione prodotta dove poter riscontrare il requisito |
| - Identificazione in singola cartuccia di Gram negativi, Gram positivi, Lieviti, resistenze batteriche (es. MRSA, VRE, KPC), virus. | 4 |  |
| - Durata test inferiore a 90 minuti (dall’inoculo all’interpretazione dei risultati) | 4 |  |
| - Tracciabilità e sicurezza con ridotta manipolazione dei campioni e minima manutenzione | 3 |  |
| - Unica piattaforma per tutti i pannelli richiesti | 3 |  |
| D. Incubazione e rilevazione della crescita batterica nelle colture di sangue e di altri liquidi biologici | PUNTI | Indicazione della documentazione prodotta dove poter riscontrare il requisito |
| - Sistema in grado di visualizzare la curva di crescita microbica e l’ora di positivizzazione del flacone | 2 |  |
| - Software di gestione dello strumento che consenta la gestione in modalità anonima dei flaconi (senza identificazione del paziente, del campione e del flacone) | 2 |  |
| - Strumentazione per il presidio di Cona con caricamento e scaricamento automatico dei flaconi senza intervento dell’operatore | 5 |  |
| - Controllo visivo dell’eventuale crescita batterica | 3 |  |
| - Determinazione del volume di sangue con notifica in tempo reale | 3 |  |
| - Isolamento di aerobi e miceti in unico flacone | 1 |  |
| - Possibilità di controllo di più strumenti anche su strutture ospedaliere diverse | 2 |  |
| - Materiale da smaltire come infetto di peso e volume ridotto (specificare peso e volume) | 5 | 4 |
| Sistema informatico | PUNTI | Indicazione della documentazione prodotta dove poter riscontrare il requisito |
| - Possibilità di gestire gli esami microscopici, i test aggiuntivi, i commenti personalizzati e la refertazione autonoma, indipendente dal LIS | 3 |  |

Lotto N°3 COLORATORI PER MICROBIOLOGIA

Sistemi automatici per colorazione batteri, miceti e micobatteri, coloranti, materiale di consumo, assistenza tecnica e tutto ciò che e necessario per l’esecuzione delle colorazioni richieste

| COLORAZIONI | N° anno |
| --- | --- |
| GRAM | 16.000 |
| Ziehl-Neelsen/Kinyoun | 1.000 |
| Auramina/Rodamina | 2.000 |

| Requisiti indispensabili Le caratteristiche sotto elencate rappresentano criteri indispensabili e la loro mancanza totale o parziale deve intendersi a pena di esclusione | SI/NO |
| --- | --- |
| - 1 Sistema per la colorazione di Gram, comprensivo di coloratore e citocentrifuga |  |
| - Sistema per la colorazione dei micobatteri in fluorescenza (auramina/rodamina) e per colorazione Ziehl-Neelsen (ZN, comprensivo di uno o più coloratori, citocentrifuga e sistema di riscaldamento per colorazione di ZN (integrato al coloratore o stufa automatica esterna) |  |
| - Completa automazione delle varie fasi della colorazione dalla fissazione chimica all’asciugatura |  |
| - Tecnologia che garantisca l’assenza di contaminazione tra campioni e tra reagenti |  |
| - Reagenti pronti all’uso a bordo delle strumentazioni per tutte le colorazioni richieste |  |
| - Più protocolli memorizzabili per ogni metodica |  |
| - Sistema chiuso per garantire la sicurezza dell’operatore |  |
| - Controllo integrato allo strumento del volume dei reagenti e dell’acqua dei lavaggi |  |
| - Interfaccia touch screen di semplice utilizzo |  |

| Requisiti oggetto di valutazione I dati dovranno risultare chiaramente nella documentazione tecnica allegata all’offerta in lingua italiana | PUNTI | Indicazione della documentazione prodotta dove poter riscontrare il requisito |
| --- | --- | --- |
| - Reagenti e strumento dello stesso produttore in modo da ottemperare al nuovo regolamento CE IVDR | 9 |  |
| - Possibilità di utilizzare il coloratore come citocentrifuga | 7 |  |
| - Intensità e durata regolabili delle fasi della colorazione | 3 |  |
| - Programmazione libera del numero di vetrini da colorare, anche uno solo | 8 |  |
| - Numero massimo di vetrini per ciclo di colorazione | 9 |  |
| - Durata del ciclo di colorazione a pieno carico | 7 |  |
| - Sistema di ventilazione con filtro integrato certificato per la sicurezza dell’operatore | 9 |  |
| - Doppio scarico per la raccolta reflui | 8 |  |
| - Sensore di scarico | 6 |  |
| - Minima manutenzione richiesta, secondo il manuale d’uso dello strumento | 4 |  |