## Punteggi
Punteggi Tecnici Robot Chirurgici
| 1 | Principali domini applicativi | 15 | 18.75%
| 2 | Console Chirurgo | 10 | 12.5%
| 3 | Carrello paziente (monobraccio/multibraccio) | 9 | 11.25%
| 4 | Endoscopio e Fonte di luce | 6 | 7.5%
| 5 | Sistema di visione sul campo operatorio | 6 | 7.5%
| 6 | Generatore Elettrochirurgia integrato | 3 | 3.75%
| 7 | Tavolo Operatorio Integrato | 1 | 1.25%
| 8 | Insufflatore CO2 integrato | 3 | 3.75%
| 9 | Simulatore | 2 | 2.5%
| 10 | Sistemi di Sicurezza | 1 | 1.25%
| 11 | Requisiti Sterilizzazione / Disinfezione | 1 | 1.25%
| 12 | Diagnostica Remota | 1 | 1.25%
| 13 | Altre caratteristiche | 2 | 2.5%
| 14 | Formazione | 10 | 12.5%
| 15 | Assistenza Tecnica | 8 | 10%
| 16 | Fornitura e posa in opera del sistema | 2 | 2.5%
|  | TOTALE | 80

## Robot Chirurgico
Capitolato tecnico Robot Chirurgico
NON COMPILARE | [10 empty] | COMPILARE
Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Caratteristica | Punteggio MAX Attribuibile / Peso | Unità di misura | Operatore | Valore di soglia minima | Criterio di valutazione (MAX,MIN = Quantitativo, VAL = Discrezionale) | Guida alla descrizione delle caratteristiche prodotti offerti | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione delle caratteristiche a cura della ditta offerente | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina (a cura della ditta offerente)
0 |  |  |  | Dati Identificativi
0 | 1 |  |  | Fabbricante | [5 empty] | Indicare la ragione sociale del fabbricante
0 | 2 |  |  | Area Commercializzazione (es. EU, USA, WORLD, ecc.) | [5 empty] | Indicare l'area di commercializzazione del prodotto
0 | 3 |  |  | Fornitore | [5 empty] | Indicare la ragione sociale del fornitore
0 | 4 |  |  | Modello | [5 empty] | Indicare il nome del modello offerto
0 | 5 |  |  | Codice CND | [5 empty] | Indicare la classe secondo Classificazione Nazionale Dispositivi
0 | 6 |  |  | Identificativo di registrazione BD/RDM | [5 empty] | Indicare il codice identificativo di registrazione nella Banca Dati/Repertorio Dispositivi Medici
0 | 7 |  |  | Anno di prima immissione sul mercato nazionale/Versione | [5 empty] | Indicare quanto richiesto
0 | 8 |  |  | Numero di installazioni in Italia e nella Comunità Europea | [5 empty] | Indicare quanto richiesto
0 | 9 |  |  | Numero di installazioni in Italia nell'ultimo anno | [5 empty] | Indicare quanto richiesto
0 | 10 |  |  | Conformità Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e s.m.i. (Direttiva 2007/47/CE) e/o MDR 2017/745 | [5 empty] | Allegare il certificato di conformità in corso di validità, con evidenza della classe di rischio e dell'ente notificato
0 | 11 |  |  | Certificato FDA | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0 | 12 |  |  | Conformità Norme tecniche di settore: | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0 | 12 | 1 |  | CEI EN 60601-1 “Norme generali per la sicurezza” | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0 | 12 | 2 |  | CEI EN 60601-1 1 "Sicurezza sistemi elettromedicali" | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0 | 12 | 3 |  | Conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0 | 12 | 4 |  | Altro | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
1 |  |  |  | Principali domini applicativi
1 | 0 |  |  | Domini dichiarati nell'ambito della certificazione del prodotto | 15 | Numero e livello di evidenza degli studi |  |  |  | Compilare il Foglio "Evidenze Cliniche" della presente cartella
2 |  |  |  | Console Chirurgo | 10
2 | 1 |  |  | Posizione del chirurgo | 1 | I (In Piedi) - S (Seduto) - Immersione (Im) |  |  | VAL (0-1)
2 | 2 |  |  | Ergonomia | 1 | Descrivere |  |  | VAL (0-1) | Descrivere le principali condizioni previste per una ottima ergonomia del chirurgo
2 | 3 |  |  | Manovrabilità | 1 | Descrivere |  |  | VAL (0-1) | Descrivere il modo in cui può essere manovrata la consolle (es. motorizzata, numero di ruote di cui piroettanti, freni, ecc.)
2 | 4 |  |  | Controlli
2 | 4 | 1 |  | Manipoli | 1 | Si, No se Si descrivere il Joystick e i comandi |  |  | VAL (0-1) | Indicare e descrivere a tipologia dei manipoli e i comandi su ognuno di essi
2 | 4 | 1 | 1 | Feedback Tattile | 1 | Si, No se Si descrivere i parametri di feedback (calore, pressione, ecc) |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare se presente il Feedback Tattile e i parametri di feedback
2 | 4 | 2 |  | Scaling | 1 | Si, No se Si descrivere | = | SI | VAL (0-1) | Indicare i valori di scaling dei movimenti (es. 3:1, 5:1, ecc.)
2 | 4 | 3 |  | Filtro tremori |  | Si, No se Si descrivere | = | SI |  | Indicare la presenza del filtro tremonri muscolari
2 | 4 | 4 |  | Possibilità di modificare le impostazioni del sistema prima e durante la rpocedura | 1 | Si, No se Si descrivere | = | SI | VAL (0-1) | Indicare le modalità con cui è possibile modificare le impostazioni di sistema prima e durante la procedura
2 | 4 | 5 |  | Pedaliera | 1 | Si, No se Si descrivere gli attuatori e i comandi |  |  | VAL (0-1) | Indicare e descrivere il numero di pedali e le funzioni ad essi associabili
2 | 5 |  |  | Visione teatro operatorio | 1 | Tipologia |  |  | VAL (0-1) | Indicare se la visione del teatro operatorio avviene per "immersione" (con oculari) o per visione diretta su un display
2 | 5 | 1 |  | Fattore di forma schermo (se applicabile) | 1 | Rapporto |  |  | VAL (0-1) | Indicare il fattore di forma del sistema di visualizzazione
2 | 5 | 2 |  | Dimensioni dello schermo | 1 | pollici |  |  | VAL (0-1) | Indicare le dimensioni dello schermo in pollici
2 | 5 | 3 |  | Visione 3-D | 1 | Si, No se Si descrivere | = | SI | VAL (0-1) | Indicare se la visione è di tipo 3-D
2 | 5 | 4 |  | Modalità visione 3-D | 1 | Modalità |  |  | VAL (0-1) | Indicare ad esempio se è necessario indossare occhiali per la visione 3D
2 | 5 | 5 |  | Possibilità di visualizzazione di altre immagini oltre a quella del teatro operatorio | 2 | Si, No se Si indicare la tipologia (RM, TAC, ECO, ecc.) e numero di immagini contemporanee visualizzabili e/o sovrapposte |  |  | 1 se SI, 2 se FUSION, 0 se non presente
2 | 5 | 6 |  | Ingrandimento Ottico | 1 | Numero x | >= | 10 x | MAX (0-1) | Indicare l'ingrandimento ottico
2 | 5 | 7 |  | Ingrandimento digitale | 1 | Numero x | >= | 4 x | MAX (0-1) | Indicare l'ingrandimento digitale
2 | 5 | 8 |  | Registrazione procedura | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se SI 0 se NO
2 | 6 |  |  | Potenzialità uditive | 1 | Si, No se Si indicare se Stereo | = | SI | 1 se Stereo 0 altrimenti | Indicare se le funzioni uditive sono presenti e in particolare se stereo
2 | 7 |  |  | Comunicazione tra chirurgo e operatori di sala | 1 | Si, No se Si descrivere le modalità |  |  | VAL (0-1) | Indicare per esempio se é presente un sistema interfono o altra modalità dedicata alla comunicazione
2 | 8 |  |  | Gestione account operatori | 1 | Si, No se Si indicare il numero max di operatori |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare il numero massimo di operatori per i quali può essere creato un account chirurgo sulla consolle
2 | 9 |  |  | Strumenti gestiti - Comandi da consolle
2 | 9 | 1 |  | Endoscopio |  | Si, No se Si descrivere e compilare la relativa sezione 4) | = | SI |  | Decrivere il livello di integrazione e i comandi gestibili da consolle per strumento
2 | 9 | 2 |  | Generatore |  | Si, No se Si descrivere e compilare la relativa sezione 6) | = | SI
2 | 9 | 3 |  | Insufflatore | 1 | Si, No se Si descrivere e compilare la relativa sezione 8) |  |  | VAL (0-1)
2 | 9 | 4 |  | Suturatrici | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1)
2 | 9 | 5 |  | Altro | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1)
2 | 10 |  |  | Regolazione in altezza | 1 | Si, No se Si indicare il range di escursione (da a cm) |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare il range di escursione in altezza della consolle
2 | 11 |  |  | Console chirurgica aggiuntiva | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare sinteticamente le caratteristiche della consolle aggiuntiva se presente specificandone le funzionalità
2 | 12 |  |  | Sistemi di sicurezza | 1 | Si, No se Si descrivere | = | SI | VAL (0-1) | Indicare sistemi di sicurezza che prevengano l'attivazione involontaria degli strumenti durante la procedura
2 | 13 |  |  | Dimensioni | 1 | (Altezza x Profondità x Larghezza) cm |  |  | MIN (1-0) | Indicare le dimensioni massime di ingombro
2 | 14 |  |  | Peso | 1 | kg |  |  | MIN (1-0) | Indicare il peso massimo in configurazione completa
2 | 15 |  |  | Alimentazione elettrica
2 | 15 | 1 |  | Spina per collegamento impianto |  | Si, No se Si indicare tipologia (es. shuko) e amperaggio (A) |  |  |  | Indicare se presente la tipologia di presa per connessione a impianto elettrico e in particolare le dimensioni (es. 16A, 32A, ecc.)
2 | 15 | 2 |  | Collegamento cavo equipotenziale |  | Si, No se Si descrivere |  |  |  | Indicare se previsto il collegamento al nodo equipotenziale di sala
2 | 15 | 3 |  | Tensione di funzionamento |  | V, Hz |  |  |  | Indicare la tensione e la frequenza
2 | 15 | 4 |  | Batteria tampone | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare se presente la batteria per il mantenimento impostazioni (non per funzionamento del sistema)
2 | 16 |  |  | Altre alimentazioni richieste |  | Si, No se Si descrivere |  |  |  | Indicare e descrivere a quali altre alimentazioni è necessario connettere il sistema per il suo funzionamento
2 | 17 |  |  | Connessioni informatiche
2 | 17 | 1 |  | Tipologia connessioni dati/rete | 1 | Tipologia |  |  | VAL (0-1) | Indicare le tipologia di connessione breviste (Bluetooth, WiFi, Ethernet, ecc.)
2 | 17 | 2 |  | Numero e tipologia prese dati | 1 | Numero per tipologia di presa |  |  | VAL (0-1) | Indicare il numero per ogni tipologia di presa dati (es.1- Rj45,2- RS232, 4-USB, ecc.)
2 | 18 |  |  | Connessioni video
2 | 18 | 1 |  | Ingressi video | 1 | Numero per tipologia di ingresso video |  |  | VAL (0-1) | Indicare il numero per tipologia di ingrasso video (es. 3-DVI, ecc.)
2 | 18 | 2 |  | Uscite video | 1 | Numero per tipologia di uscita video |  |  | VAL (0-1) | Indicare il numero per tipologia di uscite video (es. 4-HDMI)
2 | 19 |  |  | Altro | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare se sono presenti altre caratteristiche di rilievo
3 |  |  |  | Carrello paziente (monobraccio/multibraccio) | 9
3 | 1 |  |  | Configurazione Carrello/i (carrello con bracci solidali o carrelli monobraccio singoli e indipendenti) | 1 |  |  |  | VAL (0-1)
3 | 2 |  |  | Braccia/Carrelli monobraccio porta strumenti |  | numero | = | 4 |  | Indicare il massimo numero di bracci operativi
3 | 3 |  |  | Manovrabilità | 1 | Descrivere |  |  | VAL (0-1) | Descrivere il modo in cui può essere manovrata la consolle (es. motorizzata, numero di ruote di cui piroettanti, freni, ecc.)
3 | 4 |  |  | Accesso ai diversi quadranti anatomici durante la procedura | 1 | Si, No se Si descrivere | = | SI | VAL (0-1) | Indicare come avviene l'accesso ai quadranti anatomici durante la procedura
3 | 5 |  |  | Massime dimensioni della sezione del braccio (se sezione rettangolare Larghezza x profondità - se sezione circolare diametro) |  | cm x cm / cm |  |  |  | Indicare le massime dimensioni della sezione del braccio esclusa la base
3 | 6 |  |  | Massime dimensioni del braccio in estensione |  | cm |  |  |  | Indicare le massime dimensioni delsingolo braccio in estensione esclusa la base
3 | 7 |  |  | Snodi per braccio (esclusa parte applicata) |  | numero |  |  |  | Indicare il numero di snodi del singolo braccio esclusa la parte applicata
3 | 8 |  |  | Posizionamento braccia | 1 | Descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare se previsti i criteri di posizionamento delle braccia in relazione alla procedura chirurgica
9 | 9 |  |  | Rotazione destra/sinistra |  | gradi ° |  |  |  | Indicare la massima escursione della rotazione destra / sinistra di ogni braccio (se diversi)
3 | 10 |  |  | Rotazione in alto/in basso |  | gradi ° |  |  |  | Indicare la massima escursione della rotazione in alto / in basso di ogni braccio (se diversi)
3 | 11 |  |  | Lunghezza strumento | 1 | cm |  |  | MIN (1-0) | Indicare la lunghezza massima dello strumento
3 | 12 |  |  | Intervallo di movimento dell'asse di inserzione (profondità di penetrazione dello strumento) | 1 | cm |  |  | VAL (0-1) | Indicare l'intervallo di movimento dell'asse di inserzione (profondità di penetrazione dello strumento)
3 | 13 |  |  | Gradi di libertà complessivi del sistema | 1 | numero | >= | 7 | MAX (0-1) | Indicare il numero di gradi complessivi di libertà del sistema e descrivere come sono calcolati
3 | 14 |  |  | Rotazione complessiva |  | gradi ° |  |  |  | Indicare i gradi complessvi di rotazione del sistema (anche superiori all'angolo giro)
3 | 15 |  |  | Strumentazione compatibile | 1 | Descrizione |  |  | VAL (0-1) | Elencare e descrivere la strumentazione compatibile (es. endowrist)
3 | 15 | 1 |  | Riutilizzo previsto della strumentazione | 1 | numero |  |  | MAX (0-1) | Indicare il numero di riutilizzi previsti della strumentazione
3 | 16 |  |  | Presenza laser posizione | 1 | Si, No se Si descrivere se NO indicare perchè non necessario |  |  | VAL (0-1) | Indicare se sono presenti sistemi di puntamento laser per agevolare il posizionamento del sistema sul paziente
3 | 17 |  |  | Sistemi di sicurezza anticollisione | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se SI 0 se NO | Descrivere i sistemi anticollisione tra i vari bracci ove presenti
3 | 18 |  |  | Set-up del sistema preimpostabile per procedura chirurgica | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare se disponibile un sistema di set-up del/i braccio/i specifico per procedura chirurgica
3 | 19 |  |  | Modalità di cambio strumenti | 1 | Descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare se il cambio strumenti avviene in sicurezza e con memoria della posizione precedente
3 | 20 |  |  | Presenza di indicatori di riferimento sullo strumento per corretto posizionamento | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare e descrivere se presenti gli indicatori di riferimento (colore per identificazione del modulo, led, ecc.)
3 | 21 |  |  | Indicatori di stato | 1 | Si, No se Si indicare la tipologia e descrivere gli stati rilevabili |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare la tipologia e descrivere gli stati rilevabili (es. LED, colore rosso "non funzionante", verde "correttamente funzionante", ecc)
3 | 22 |  |  | Dimensioni | 1 | (Altezza x Profondità x Larghezza) cm |  |  | MIN (1-0) | Indicare le dimensioni massime di ingombro con braccia in posizioni di riposo
3 | 23 |  |  | Peso | 1 | kg |  |  | MIN (1-0) | Indicare il peso massimo in configurazione completa
3 | 24 |  |  | Alimentazione elettrica
3 | 24 | 1 |  | Spina per collegamento impianto |  | Si, No se Si indicare tipologia (es. shuko) e amperaggio (A) |  |  |  | Indicare se presente la tipologia di presa per connessione a impianto elettrico e in particolare le dimensioni (es. 16A, 32A, ecc.)
3 | 24 | 2 |  | Collegamento cavo equipotenziale |  | Si, No se Si descrivere |  |  |  | Indicare se previsto il collegamento al nodo equipotenziale di sala e indicare la sezione del cavo e gli attacchi
3 | 24 | 3 |  | Tensione di funzionamento |  | V, Hz |  |  |  | Indicare la tensione e la frequenza
3 | 25 |  |  | Altre alimentazioni richieste |  | Si, No se Si descrivere |  |  |  | Indicare e descrivere a quali altre alimentazioni è necessario connettere il sistema (es. Aria compressa 4 atm) per il suo funzionamento
3 | 25 |  |  | Batteria | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare se presente batteria per il funzionamento del sistema
3 | 25 | 1 |  | Autonomia prevista | 1 | h |  |  | MAX (0-1) | Indicare le ore di autonomia specificando le condizioni di funzionamento previste
3 | 25 | 2 |  | Tempo di ricarica | 1 | h |  |  | MIN (1-0) | Indicare il tempo di ricarica al massimo valore
3 | 25 | 3 |  | Caratteristiche batteria | 1 | mA/h |  |  | MAX (0-1) | Indicare le caratteristiche della batteria
3 | 26 |  |  | Batteria tampone | 1 | Si, No se Si descrivere e indicare autonomia |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare se presente la batteria per il mantenimento impostazioni (non per funzionamento del sistema) e indicare autonomia
3 | 27 |  |  | Altro | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1) | Descrivere altre caratteristiche di rilievo
4 |  |  |  | Endoscopio e Fonte di luce | 6
4 | 1 |  |  | Fonte di luce | 2 | Si, No se Si indicare tipologia | = | Fredda | 1 se XENON 2 se LED | Indicare la tipologia della fonte di luce (es. LED, XENON)
4 | 2 |  |  | Fisso / rimovibile |  | Tipologia | = | Rimovibile |  | Descrivere le modalità di rimozione dell'endoscopio
4 | 3 |  |  | Diametro | 1 | mm |  |  | MIN (1-0) | Indicare il diamtero dell'endoscopio
4 | 4 |  |  | FOV | 1 | gradi ° |  |  | MAX (0-1) | Indicare il Field Of View
4 | 5 |  |  | Ingrandimento Ottico | 1 | Numero x | >= | 10 x | MAX (0-1) | Indicare l'ingrandimento ottico
4 | 6 |  |  | Ingrandimento digitale | 1 | Numero x | >= | 4 x | MAX (0-1) | Indicare l'ingrandimento digitale
4 | 7 |  |  | Imaging Fluorescenza | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se Integrato 0 altrimenti | Indicare se presente e se integrato in consolle o esterno
4 | 8 |  |  | Autofocus | 1 | Si, No se Si descrivere | = | SI | 1 se SI 0 se NO | Indicare se presente un sistema di autofocus
4 | 9 |  |  | Bilanciamento automatico del bianco |  | Si, No se Si descrivere | = | SI |  | Indicare se dotato di bilanciamento automatico del bianco
4 | 10 |  |  | Compatibilità Endoscopi | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se aperto 0 se chiuso (lock-in) | Fornire se previsto l'elenco di endoscopi compatibili
4 | 11 |  |  | Strumentazione per chirurgia mono-accesso | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare se disponibile strumentazione per mono accesso
4 | 12 |  |  | Rilevamento automatico endoscopio | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare se il sistema è dotato di rilevamento automatico della tipologia di endoscopio collegato al sistema
4 | 13 |  |  | Altro | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare se presenti altre caratteristiche e descrivere
5 |  |  |  | Sistema di visione sul campo operatorio | 6
5 | 1 |  |  | Display | 1 | Numero |  |  | 0 se 1 1 se 2 | Indicare il numero di display presenti presso il teatro operatorio per visione procedura (non consolle chirurgica). Il/i display si intendono a colori
5 | 1 | 1 |  | Dimensioni | 1 | pollici | >= | 24 | MAX (0-1) | Indicare le dimensioni del/i display in pollici
5 | 1 | 2 |  | Tipologia | 1 | Tipologia |  |  | 1 se touch 0 altro | Indicare se touch screen
5 | 1 | 3 |  | Definizione | 1 | Tipologia | >= | HD | 0 se HD 1 se >HD | Indicare se HD, HD+, FHD, WQHD, WQXGA, QHD, UHD
5 | 1 | 4 |  | Risoluzione | 1 | pixel x pixel |  |  | MAX (0-1) | Indicare la matrice in pixels di risoluzione (es. 1366x768, 1600x900,1920x1080, ecc.
5 | 1 | 5 |  | Fattore di forma schermo |  | Fattore di forma |  |  |  | Indicare il fattore di forma (es. 5/4, 16/9, ecc.)
5 | 2 |  |  | 3-D | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se 3-D 0 se NO | Indicare e descrivere se dotato di funzione 3-D e come é realizzata
5 | 3 |  |  | Ingrandimento ottico | 1 | Numero x | >= | 10x | MAX (0-1) | Indicare il fattore di zoom ottico
5 | 4 |  |  | Ingrandimento digitale | 1 | Numero x | >= | 4x | MAX (0-1) | Indicare il fattore di zoom digitale
5 | 5 |  |  | Sistema di memorizzazione / archiviazione dati intervento | 1 | Si, No se Si descrivere | = | SI | 1 se SI 0 se NO | Indicare la tipologia del supporto di memorizzazione (es. HD, CD, BlueRay, ecc.)
5 | 5 | 1 |  | Dimensioni massime del supporto di memorizzazione | 1 | Gbyte |  |  | MAX (0-1) | Indicare le dimensioni massime del supporto di memorizzazione
5 | 5 | 2 |  | Tempo massimo di registrazione | 1 | ore |  |  | MAX (0-1) | Indicare approssimativamente il massimo numero di ore memorizzabili
5 | 6 |  |  | Possibilità Telestrazione | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare e descrivere le possibilità di telestrazione
5 | 7 |  |  | Modulo DICOM integrato |  | Si, No | = | SI |  | Indicare se il modulo DICOM é presente
5 | 7 | 1 |  | Servizi DICOM attivi | 1 | Si, No se Si indicare i servizi attivi | = | SI, almeno Storage, Query Retrieve, Worklist, Print | 0 se servizi indicati 1 se servizi indicati+altri | Indicare i servizi DICOM attivi e quelli disponibili
5 | 8 |  |  | Dimensioni | 1 | cm (Altezza x Profondità x Larghezza) |  |  | MIN (1-0) | Indicare le dimensioni massime
5 | 9 |  |  | Peso | 1 | kg |  |  | MIN (1-0) | Indicare il peso massimo (nella configurazione più completa)
5 | 10 |  |  | Altro | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicaree descrivere altre caratteristiche rilevanti
6 |  |  |  | Generatore Elettrochirurgia integrato | 3 |  |  |  |  | Per integrato si intende con funzioni attivabili dalla consolle chirurgo
6 | 1 |  |  | Tipologia generatore | 1 | Tipologia |  |  | 0 se 1 solo 1 se elenco | Indicare se è previsto un unico generatore fornito con il sistema o se è disponibile una gamma di generatori testati e integrabili. In questo caso indicare Fabbricante Modello
6 | 2 |  |  | Tipologia energia | 1 | Tipologia |  |  | 1 se entrambi 0 se uno dei due | Indicare se radiofrequenza, ultrasuoni, entrambi
6 | 3 |  |  | Tipologia funzionamento | 1 | Tipologia |  |  | 1 se entrambi 0 se uno dei due | Indicare se Monopolare, bipolare, entrambi
6 | 4 |  |  | Altro | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare altre caratteristiche salienti
7 |  |  |  | Tavolo Operatorio Integrabile | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL | Indicare se è prevista la gestione di un tavolo operatorio e se SI indicare Fabbricante e Modello di quelli gestiti
7 | 1 |  |  | Tipologia tavolo | 1 | Tipologia |  |  | 0 se 1 solo 1 se elenco | Indicare se è previsto un unico tavolo fornito con il sistema o se è disponibile una gamma di tavoli testati e integrabili. In questo caso indicare Fabbricante Modello
7 | 2 |  |  | Altro | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare altre caratteristiche di rilievo
8 |  |  |  | Insufflatore CO2 integrato | 3 | Si, No se Si descrivere | = | SI |  | Descrivere le caratteristiche dell'insufflatore
8 | 1 |  |  | Tipologia generatore | 1 | Tipologia |  |  | 0 se 1 solo 1 se elenco | Indicare se è previsto un unico generatore fornito con il sistema o se è disponibile una gamma di generatori testati e integrabili. In questo caso indicare Fabbricante Modello
8 | 2 |  |  | Pressione pneumoperitoneo | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se minima pressione 0 altrimenti | Indicare la gestione della pressione nel pneumoperitoneo e in particolare alla minima pressione di lavoro operativamente utilizzabile
8 | 3 |  |  | Evacuatore fumi integrato | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare se è integrato l'evacuatore fumi
8 | 4 |  |  | Altro | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare altre caratteristiche di rilievo
9 |  |  |  | Simulatore | 2 | Si, No se Si descrivere | = | SI (almeno opzionale) |  | Descrivere le principali funzionid el simulatore
9 | 1 |  |  | Misurazione delle abilità e monitoraggio delle prestazioni | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se SI 0 se NO | Descrivere le modalità di misurazione delleabilità e del monitoraggio delle prestazioni
9 | 2 |  |  | Possibilità di scegliere/assegnare programmi si simulazione personalizzati | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare e descrivere la possibilità si scegliere/assegnare programmi di simulazione personalizzati
9 | 3 |  |  | Possibilità di condividere informazioni on-line | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare e descrivere la possibilità di condividere informazioni on-line
9 | 4 |  |  | Aggiornamenti automatici inclusi nel pacchetto | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare se sono previsti aggiornamenti periodici automatici inclusi nella fornitura del pacchetto
9 | 5 |  |  | Marcatura CE modulo Simulatore |  | Si, No se Si allegare certificato |  |  |  | Allegare certificato comprovante la marcatura CE del modulo,IA con indicazione della classe di rischio e della destinazione d'uso
9 | 6 |  |  | Altro | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare e descrivere altre caratteristiche
10 |  |  |  | Sistemi di Sicurezza | 1
10 | 1 |  |  | Descrivere i sistemi di sicurezza presenti | 1 | Descrivere |  |  | VAL (0-1) | Descrivere i sistemi di sicurezza presenti (altra a quelli anticollisioni già descritti)
11 |  |  |  | Requisiti Sterilizzazione / Disinfezione | 1
11 | 1 |  |  | Descrivere i requisiti di sterilizzazione / disinfezione | 1 | Descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare e descrivere le caratteristiche di disinfezione/ sterilizzazione del sistema e/o dei moduli
12 |  |  |  | Diagnostica Remota | 1
12 | 1 |  |  | Descrivere il sistema di diagnostica remota | 1 | Descrivere |  |  | VAL (0-1) | Descrivere i requisiti di disinfezione / sterilizzazione (escluse le parti applicate)
13 |  |  |  | Altre caratteristiche | 2
13 | 1 |  |  | Moduli di Intelligenza Artificiale a supporto del Chirurgo | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare e descrivere se disponibili eventuali moduli di Intelligenza Artificiale a supporto del Chirurgo
13 | 1 | 1 |  | Marcatura CE moduli IA |  | Si, No se Si allegare certificato | = | SI |  | Se presentiaAllegare certificato comprovante la marcatura CE del modulo,IA con indicazione della classe di rischio e della destinazione d'uso
13 | 2 |  |  | Modulo di acquisizione dati del sistema per elaborazioni statistiche sugli interventi chirurgici | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | 1 se SI 0 se NO | Indicare e descrivere se presente il modulo di acquisizione dati del sistema per eleborazioni statistiche sugli interventi chirurgici
13 | 3 |  |  | Altro | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare e descrivere altre caratteristiche di rilievo
14 |  |  |  | Formazione | 10 |  |  |  |  | Compilare il Foglio "Formazione" della presente cartella
14 | 1 |  |  | Requisiti per il rilascio della certificazione per abilitazione all'utilizzo per specialità clinica (specificare in riferimento ai campi sottostanti)
14 | 1 | 1 |  | Chirurgia Urologica | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1) | Descrivere per ogni specialità clinica i requisiti necessari ad ottenere l'abilitazione all'utilizzo del sistema
14 | 1 | 2 |  | Chirurgia Toracica | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1)
14 | 1 | 3 |  | Chirurgia Generale | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1)
14 | 1 | 4 |  | Chirurgia Ginecologica | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1)
14 | 1 | 5 |  | Chirurgia Otorinolarigoiatrica | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1)
14 | 1 | 6 |  | Chirurgia Pediatrica | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1)
14 | 1 | 7 |  | Chirurgia Otorinolarigoiatrica | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1)
14 | 1 | 8 |  | Altro | 1 | Si, No se Si descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare la specialità chirurgica e Descrivere per ogni specialità clinica i requisiti necessari ad aottenere l'abilitazione all'utilizzo del sistema
14 | 2 |  |  | Utenti interni del corso di training | 1 | Descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare e descrivere gli utenti interni del cosrso di training previsto (es. Chirurgo, Assistente, Strumentisti, Infermieri di sala, Personale Sterilizzazione, ecc.)
14 | 3 |  |  | Durata del corso di training | 10 | gg |  |  | MAX (0-10) | Indicare il numero di ore previsto per gli utenti target di cui al punto precedente (riferimento automatico cella 8T foglio Formazione |  | 0
15 |  |  |  | Assistenza Tecnica | 10
15 | 1 |  |  | Tipologia assitenza tecnica | 1 | Tipologia | >= | On Site - Full Risk | VAL (0-1) | Indicare la tipologia dell'assistenza tecnica
15 | 2 |  |  | Tecnici dedicati per interventi on-site zona Ferrara | 1 | Numero |  |  | MAX (0-1) | Indicare il numero di tecnici per interventi di manutenzione correttiva/preventiva dedicati sull'area di Ferrara
15 | 3 |  |  | Tecnici dedicati per interventi on-site Italia | 1 | Numero |  |  | MAX (0-1) | Indicare il numero di tecnici per interventi di manutenzione correttiva/preventiva dedicati sul territorio italiano
15 | 4 |  |  | Sede assistenza tecnica e distanza da amministrazione appaltante | 1 | Luogo, km |  |  | MIN (riferito a km) (1-0) | Indicare il luogo in cui ha sede l'assistenza tecnica e la distanza in km dall'amministrazione appaltante
15 | 5 |  |  | Numero interventi on-site assicurati nell'ambito del contratto Full Risk | 1 | Numero |  |  | MAX (0-1) | Numero degli interventi di manutenzione correttiva su guasto assicurti nell'ambito del contratto Full Risk
15 | 6 |  |  | Tempi di intervento on-site a partire dalla data dell'ordine | 1 | h |  |  | MIN (1-0) | Indicare i tempi di intervento in ore a partire dall'ordine dell'ammnistrazione appaltante
15 | 7 |  |  | Tempi di risoluzione guasto garantiti nell'ambito del contratto Full Risk | 1 | h |  |  | MIN (1-0) | Indicare i tempi di risoluzione del guasto garantiti nell'ambito del contratto Full Risk
15 | 8 |  |  | Condizioni previste per limitare i tempi di risoluzione del guasto garantiti | 1 | Descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare quali sono le condizioni previste per minimizzare o garantire i tempi di risoluzione del guasto dichiarati
15 | 9 |  |  | Aggiornamenti tecnologici inclusi | 1 | Si,No se Si Descrivere | = | SI | VAL (0-1) | Descrivere la tipologia di aggiornamenti tecnologici previsti nell'ambito del contratto Full Risk
15 | 10 |  |  | Visite di programmate in loco (MP/VS/CF) | 1 | Numero (per tipologia) |  |  | VAL (0-1) | Indicare il numero di visite on-site previste per tipologia di attività: MP Manutenzione Preventiva, VS Verifiche di sicurezza elettrica, CF Controlli di Funzionalità)
15 | 11 |  |  | Altro | 1 | Si,No se Si Descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare e descrivere altre caratteristiche di rilievo dell'assistenza
16 |  |  |  | Fornitura e posa in opera del sistema | 2
16 | 1 |  |  | Necessità impiantistiche del sistema | 10 | Si,No se Si Descrivere |  |  | VAL (0-10) | Descrivere le necessità impiantistiche del sistema (tecniche e informatiche) con evidenza degli eventuali vincoli dimensionali e/o fisici, delle opere nel caso necessarie per superarli e delle modalità operative proposte per farvi fronte (i cui oneri, nella procedura di gara per la scelta del contraente, restano a carico della ditta aggiudicataria)
16 | 2 |  |  | Tempo di fornitura dalla data dell'ordine | 1 | giorni (naturali consecutivi) |  |  | MIN (1-0) | Indicare i giorni di necessari alla fornitura del sistema dalla data dell'ordine
16 | 3 |  |  | Durata della formazione dalla data di collaudo del sistema al primo intervento chirurgico | 1 | giorni (lavorativi) |  |  | VAL (0-1) | Indicare i giorni lavorativi necessari ad effettuare il primo intervento chirurgico dalla data di collaudo del sistema
16 | 4 |  |  | Altro | 1 | Si,No se Si Descrivere |  |  | VAL (0-1) | Indicare e descrivere altre caratteristiche di rilievo della fornitura
Note on E31: La capacità di fornire all'utente le sensazioni di calore, pressione e consistenza.
Note on E32: La digitalizzazione del computer consente di filtrare i movimenti della mano dello strumento per scalare movimenti più ampi a livello microscopico, migliorando così la precisione e rendendo possibile la microchirurgia con strumenti endoscopici.
Note on E33: La digitalizzazione del computer consente di filtrare i movimenti della mano dello strumento per eliminare i minimi tremori, migliorando così la precisione e rendendo possibile la microchirurgia con strumenti endoscopici.
Note on E74: Dipendentemente dalla configurazione (unico sistema a più bracci o bracci singoli) un braccio porta l'endoscopio e gli altri bracci contengono vari strumenti chirurgici proprietari o no intercambiabili che svolgono funzioni di presa o di taglio.
Note on E161: L'unità deve eseguire controlli di sicurezza sistematici e di routine per garantire la sicurezza del paziente. Continui controlli automatici di sicurezza, con meccanismi adeguati in atto per garantire uno scambio efficiente e accurato degli strumenti durante le procedure chirurgiche e messaggi uditivi e visivi che indicano lo stato e le funzioni del sistema sono necessari.
Note on E165: Consente l'identificazione e la gestione rapida dei problemi di sistema. Con la diagnostica remota, un fornitore può scaricare una patch software, ordinare parti di ricambio o avvisare immediatamente un tecnico di riparazione.

## Istruzioni per la compilazione
COLONNE A,B,C e D | COLONNA E | COLONNA F | COLONNA G | COLONNA H | COLONNA I | COLONNA J | COLONNA L | COLONNA K | COLONNA M | COLONNA I
Livelli | Caratteristiche Tecniche | Punteggio Max attribuibile dopo normalizzazione | Unità di misura | Operatore | Valore soglia minima | Criterio di valutazione (MAX,MIN = Quantitativo, VAL = Discrezionale) | Guida alla descrizione delle caratteristiche prodotti offerti | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione caratteristiche prodotti offerti (a cura della ditta offerente) | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina (a cura della ditta offerente)
N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono i diversi livelli di cui si compone il capitolato. Al Livelli 1 ci sono gli Item indicati nel foglio "Punteggi" | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrate le informazioni e le caratteristiche tecniche richieste | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Per gli Item di livello 1 è il punteggio che compare anche nel foglio "Punteggi". Per gli item diversi dal livello 1 è il peso con cui verrà moltiplicato il punteggio ottenuto dall'Item | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicate le unità di misura (n.a. = non applicabile) | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. E' indicato l'operatore logico matematico riferito al valore minimo richiesto (colonna E) | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrati i requisiti di minima richiesti per la corrispondente voce descritta nella colonna B (se non valorizzato, si tratta di un requisito non soggetto a soglia minima) | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrati i criteri di valutazione delle caratteristiche in possesso dell'apparecchiatura offerta: 'massimizzazione' e 'minimizzazione' se il valore minimo richiesto è numerico, 'valutazione' se tale valore non è numerico o in corrispondenza di requisiti non di minima. Il valore sarà compreso tra 0 e 1 | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Contiene una breve guida alla compilazione per ogni item considerato | Da compilare da parte della ditta. Compilare secondo quanto specificato nella colonna E | Da compilare da parte della ditta descrivendo la caratteristica posseduta dal prodotto offerto in relazione a quella richiesta nella colonna B secondo i suggerimenti riportati nella stessa colonna H | Da compilare da parte della ditta. Specificare il documento tecnico o i documenti tecnici con relativo riferimento di pagina/e, in cui è descritto il requisito indicato

## Formazione
Formazione: numero giornate per specialità clinica e tipologia formativa (per la durata del contratto)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | T
| ID | Tipologia formativa / Specialità Clinica | Chirurgia Urologica | Chirurgia Toracica | Chirurgia Generale | Chirurgia Ginecologica | Chirurgia Otorinolarigoiatrica | Chirurgia Pediatrica | Chirurgia Otorinolarigoiatrica | Altra specialità (specificare) | TOTALE | Note
| 1 | Visite presso centri che utilizzano il sistema proposto in configurazione analoga a quella richiesta comprese in fornitura
| 2 | Giornate di formazione on-line per specialità clinica
| 3 | Giornate di formazione on-site da parte di application per specialità clinica
| 4 | Giornate di formazione off-site in cadaver lab e/o su animale per specialità clinica
| 5 | Giornate di proctoring per specialità clinica
| 6 | Giornate di affiancamento a professionisti individuati dal fornitore per specialità clinica
| 7 | Altro (Specificare)
| 8 | TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Evidenze Cliniche
Evidenze Cliniche (numero studi per livello di evidenza e specialità con elenco a parte)
|  |  | ID colonna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
|  |  | Grado di raccomandazione | A | A | B | B | B | B | C | D
|  |  | Livello di evidenza | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4 | 5
| ID Riga |  | Domini / Tipologia degli studi | Revisione sistematica di studi (omogenei) controllati randomizzati | Studi clinici controllati randomizzati individuali (con intervalli di conHdenza stretti) | Revisione sistematica di studi di coorte (omogenei) di soggetti “esposti” e “non esposti” | Studio di coorte individuale / studi di controllo randomizzato di bassa qualità | Revisione sistematica di studi caso- controllo (omogenei) | Studi caso-controllo individuali | Serie di casi, studi di coorte di bassa qualità o studi caso-controllo | Pareri di esperti basati su revisioni non sistematiche di risultati o studi meccanicistici | Note
| 0 |  | Domini dichiarati nell'ambito della certificazione del prodotto /Peso (P) | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 1 |  | Chirurgia Urologica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | Prostatectomia
| 1 | 2 | Nefrectomia e nefrectomia parziale
| 1 | 3 | Cistectomia radicale
| 1 | 4 | Pieloplastica
| 1 | 5 | Altro (specificare nella colonna Note)
| 2 |  | Chirurgia Generale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | Chirurgia colon-rettale
| 2 | 2 | Patologie del tratto gastrointestinale superiore
| 2 | 2 | Gastrectomia
| 2 | 2 | Acalasia
| 2 | 2 | Miotomia
| 2 | 2 | Esofagectomia
| 2 | 3 | Chirurgia epato - bilio - pancreatica
| 2 | 3 | Pancreasectomie
| 2 | 3 | DCP
| 2 | 3 | Resezioni epatiche
| 2 | 4 | Trapianti renali
| 2 | 5 | Colecistectomia
| 2 | 6 | Altro
| 3 |  | Chirurgia Ginecologica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1 | Isterectomia maligna
| 3 | 2 | Isterectomia benigna
| 3 | 3 | Miomectomia
| 3 | 4 | Linfadenectomia pelvica e paraortica con identificazione linfonodo sentinella
| 3 | 5 | Sacrocolpoplessi
| 3 | 6 | Miomectomia
| 3 | 7 | Resezione endometriale
| 3 | 8 | Altro
| 4 |  | Chirurgia Pediatrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1 | Pieloplastica
| 4 | 2 | Splenectomia
| 4 | 3 | Altro
| 5 |  | Chirurgia Toracica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 1 | Timectomie
| 5 | 2 | Lobectomie polmonari
| 5 | 3 | Segmentectomie e wedge resection
| 5 | 4 | Altro
| 6 |  | Chirurgia Otorinolarigoiatrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 1 | Tumori dell'orofaringe T1 e T2
| 6 | 2 | Resezione base lingua
| 6 | 3 | Altro
|  |  | TOTALE (T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formula di Calcolo Punteggio Studi Clinici

## Configurazione Prodotto Offerto
Configurazione Robot Chirurgico offerto
Dispositivi Medici (DM)
ID | Descrizione modulo / accessorio | Numero Repertorio/BD | CND | Codice prodotto Fabbricante | Codice prodotto Fornitore | Quantità | Consumabile (Si/NO) | Se Consumabile N° Utilizzi | Funzionalmente collegato ad Item... | Note
DM.1
DM.2
DM.3
DM.4
DM.5
DM.6
DM.7
DM.8
DM.9
DM.10
DM.11
DM.12
DM.13
DM.14
DM.15
DM.16
DM.17
DM.18
DM.19
DM.20
Dispositivi NON Medici (D)
ID | Descrizione modulo / accessorio |  |  | Codice prodotto Fabbricante | Codice prodotto Fornitore | Quantità | Consumabile (Si/NO) | Se Consumabile N° Utilizzi | Funzionalmente collegato ad Item... | Note
D.1 |  |  |  |  | -
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14
D.15
D.16
D.17
D.18
D.19
D.20